# Informe técnico del umbral adaptativo para detección de microcalcificaciones en INbreast

Comparación del algoritmo original y las implementaciones C++

Jurgen Herrera
Universidad Nacional de Costa Rica
UNICIENCIA
7 de octubre de 2026

Este informe documenta la verificación del ground truth de INbreast, compara el C++ incluido en el protocolo, el C++ portátil actual y una implementación C++ experimental, y propone la siguiente etapa de desarrollo. El análisis mantiene el umbral adaptativo como componente central del proyecto.

# Resumen ejecutivo

Hallazgo principal. El conjunto INbreast contiene 410 imágenes. La revisión de las anotaciones identificó 315 imágenes con microcalcificaciones: 313 tienen regiones individuales y 2 aparecen únicamente como agrupaciones. Entre las 95 imágenes tratadas como negativas por la evaluación existente, 94 tienen clasificación verificable y una, 20588138, no posee archivo XML. Esta última debe registrarse como ground truth no disponible en futuras evaluaciones.

Decisión metodológica. El modo experimental que alcanzó la mayor precisión de presencia, 82.18 %, utiliza un umbral DoG fijo de 0.10 y exige al menos tres candidatos. Este resultado demuestra que el preprocesamiento y la regla a nivel de imagen pueden reducir falsos positivos, pero no valida el objetivo del proyecto porque reemplaza el umbral adaptativo. Debe conservarse como ablación y referencia, no como versión final.

Recomendación. La siguiente versión debe combinar la normalización por percentiles, la exclusión estricta del fondo y la respuesta multiescala con un umbral adaptativo robusto calculado dentro de la máscara mamaria. La calibración de k y de la regla de agrupamiento debe hacerse con particiones por paciente y un conjunto de prueba independiente.

| Dato clave | Resultado | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Imágenes evaluadas | 410 | Cobertura completa del conjunto |
| Positivas para presencia | 315 | 313 individuales más 2 solo cluster |
| Negativas operativas | 95 | 94 verificadas más 1 XML ausente |
| ROI individuales | 7 143 | Base para localización por lesión |
| Mejor precisión observada | 82.18 % | Modo fijo experimental |
| Mayor sensibilidad adaptativa | 98.41 % | Con especificidad de 3.16 % |

# Objetivo y alcance

El objetivo es determinar qué implementación reconoce mejor la presencia de microcalcificaciones y establecer cómo mejorarla sin abandonar el umbral adaptativo. La comparación usa la verdad de referencia disponible en INbreast y separa tres niveles de resultado: presencia por imagen, localización de al menos una lesión y calidad de los candidatos. El informe no constituye validación clínica ni sustituye una evaluación externa.

# Verificación del conjunto INbreast

La hoja INbreast.csv aporta los identificadores y metadatos de cada mamografía. La presencia de lesiones se verificó contra los XML de anotaciones, porque la hoja no contiene por sí sola una etiqueta completa de microcalcificaciones. Esta distinción evita tratar una fila sin descripción de lesión como negativa automática.

| Categoría de anotación | Imágenes | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Calcification o Calcifications | 313 | Con regiones individuales |
| Solo Cluster | 2 | 20587054 y 20587080 |
| Negativas verificables | 94 | Sin anotación positiva de calcificación |
| Cluster total | 21 | 27 ROI; 19 también tienen ROI individuales |
| XML ausente | 1 | 20588138; registrar como GT no disponible |

# Implementaciones comparadas

## C++ original del protocolo

El anexo del protocolo usa OpenCV, lee una imagen con imread, divide por 65 535, aplica suavizado gaussiano y gradientes Sobel, calcula el tensor de estructura y fija k en 20. También usa un espaciado de 0.07 mm por píxel y una máscara externa denominada breast_mask.png. Extrae candidatos con findContours, contourArea y moments. El programa trabaja con una imagen y no incorpora evaluación masiva ni comparación con el ground truth.

## C++ portátil actual

La versión actual elimina la dependencia de OpenCV y usa C++17. Recibe archivos .inbr, emplea el espaciado registrado, permite configurar k, implementa sus propios filtros y extrae componentes conectados de ocho vecinos. Produce CSV por lote y una DLL para la evaluación contra anotaciones. No reproduce exactamente el anexo: normaliza por el máximo, mide el área por número de píxeles y calcula el centroide como promedio de las coordenadas. Estas decisiones explican pequeñas diferencias en el número de candidatos.

## C++ mejorado experimental

La nueva implementación conserva intacto el C++ actual y añade normalización por percentiles 0.5 y 99.5, enmascaramiento explícito del fondo, erosión de 15 píxeles y una respuesta DoG multiescala con sigmas 0.8, 1.6 y 3.2. Incluye dos modos. Balanced usa un umbral fijo y requiere tres candidatos; sensitive usa un umbral adaptativo sobre el producto del tensor y DoG y requiere un candidato. Los dos modos sirven para estudiar el intercambio entre sensibilidad y especificidad.

| Aspecto | Original | C++ actual | C++ mejorado |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependencias | OpenCV | C++17 | C++17 |
| Entrada | Imagen única | .inbr por lote | .inbr por lote |
| Normalización | División o min max | División por máximo | Percentiles 0.5 y 99.5 |
| Máscara | Archivo externo | Componente Otsu | Máscara más erosión |
| Respuesta | Tensor y DoG | Tensor y DoG | Tensor y DoG multiescala |
| Umbral | Adaptativo k 20 | Adaptativo configurable | Fijo balanced o adaptativo sensitive |
| Área | contourArea | Píxeles del componente | Píxeles del componente |
| Evaluación | No incluida | CSV y DLL | CSV, DLL y dos modos |

# El umbral adaptativo como núcleo del método

El principio del proyecto es que el umbral responda al contenido de cada mamografía. La intensidad, densidad mamaria, adquisición y preprocesamiento cambian entre imágenes; por ello, una constante global puede favorecer un subconjunto y degradar otro. En el método actual, la respuesta S se resume dentro de la máscara mamaria M y el umbral se define a partir de su media y desviación estándar.

T_adapt = min(0.95, μ_M(S) + k σ_M(S))

Esta fórmula es adaptativa, pero la media y la desviación estándar reaccionan a valores extremos y a errores de segmentación. Si el fondo o el borde mamario entran en S, el umbral deja de representar el tejido relevante. Por eso la mejora prioritaria no es sustituir la adaptación, sino calcularla sobre una señal y una máscara más limpias.

Una alternativa robusta usa la mediana y la desviación absoluta mediana. El factor 1.4826 permite expresar la MAD en una escala comparable con la desviación estándar bajo una distribución aproximadamente normal.

T_robusto = mediana_M(S) + k · 1.4826 · MAD_M(S)

Otra opción es seleccionar un cuantil de la respuesta dentro de la máscara. Esta forma controla directamente la proporción de píxeles que supera el umbral y puede reducir la dependencia de la escala absoluta.

T_cuantil = Q_q(S | M)

# Resultados comparativos

La tabla reproduce la evaluación existente con 315 imágenes positivas y 95 negativas operativas; este último grupo incluye la imagen sin XML. La precisión mide cuántas predicciones positivas fueron correctas; la sensibilidad mide cuántas imágenes positivas se detectaron; la especificidad mide cuántas negativas se rechazaron correctamente. Debido al desbalance del conjunto, la exactitud sola puede ocultar un mal comportamiento en las imágenes negativas. La exactitud balanceada pondera sensibilidad y especificidad por igual.

| Implementación | TP/TN | FP/FN | Precisión | Sensibilidad | Especificidad | Exactitud bal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Original equivalente k20 | 312/1 | 94/3 | 76.85 % | 99.05 % | 1.05 % | 50.05 % |
| Python referencia k70 | 241/18 | 77/74 | 75.79 % | 76.51 % | 18.95 % | 47.73 % |
| C++ actual k70 | 276/8 | 87/39 | 76.03 % | 87.62 % | 8.42 % | 48.02 % |
| Mejorado fijo min3 | 226/46 | 49/89 | 82.18 % | 71.75 % | 48.42 % | 60.08 % |
| Mejorado adaptativo min1 | 310/3 | 92/5 | 77.11 % | 98.41 % | 3.16 % | 50.79 % |

Tabla 4 Resultados de presencia por imagen sobre 410 mamografías

Figura 1 Comparación de sensibilidad, especificidad, precisión y localización

## Lectura de los resultados

El original equivalente detecta 312 de 315 imágenes positivas, pero solo rechaza correctamente 1 de las 95 negativas. Su sensibilidad de 99.05 % convive con una especificidad de 1.05 %, por lo que casi cualquier imagen se clasifica como positiva. El C++ actual con k igual a 70 reduce candidatos y falsos positivos, pero su especificidad sigue en 8.42 % y la exactitud balanceada queda en 48.02 %.

El modo mejorado fijo ofrece el mejor equilibrio observado: precisión de 82.18 %, especificidad de 48.42 % y exactitud balanceada de 60.08 %. A cambio, la sensibilidad baja a 71.75 %. Este resultado muestra el beneficio del preprocesamiento y de exigir evidencia agrupada, pero no demuestra la superioridad de un umbral adaptativo.

El modo mejorado adaptativo recupera 310 imágenes positivas y alcanza 98.41 % de sensibilidad. Sin embargo, clasifica como positivas 92 de las 95 imágenes negativas. Su especificidad de 3.16 % confirma que el umbral adaptativo actual es demasiado permisivo cuando se usa con una regla de presencia de un solo candidato.

# Localización y calidad de candidatos

| Implementación | Imágenes localizadas | Tasa | Candidatos | Precisión candidato | FP candidato por imagen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Original equivalente k20 | 107/313 | 34.19 % | 17 125 | 7.18 % | 38.77 |
| Python referencia k70 | 33/313 | 10.54 % | 828 | 6.64 % | 1.89 |
| C++ actual k70 | 51/313 | 16.29 % | 1 142 | 9.37 % | 2.52 |
| Mejorado fijo min3 | 111/313 | 35.46 % | 5 456 | 33.78 % | 8.81 |
| Mejorado adaptativo min1 | 130/313 | 41.53 % | 6 819 | 15.90 % | 13.99 |

Tabla 5 Resultados de localización y candidatos

El modo mejorado adaptativo localiza al menos una región en 130 de las 313 imágenes con ROI individuales, la mayor cobertura de los métodos comparados. El modo fijo localiza 111, pero obtiene la mejor precisión por candidato, 33.78 %. Esta diferencia sugiere que la mejora debe separar dos decisiones: primero, qué píxeles superan el umbral adaptativo; segundo, cuándo un conjunto de candidatos constituye una detección a nivel de imagen.

# Diagnóstico técnico

## Normalización DICOM

Las 410 imágenes revisadas carecen de WindowCenter y WindowWidth, usan MONOCHROME2 y almacenan 16 bits. La mediana del valor crudo es cero. El respaldo actual usa esa mediana como centro y el rango como ancho; en esas condiciones, el fondo cero se transforma en 0.5 en lugar de permanecer en cero. Esto introduce respuestas artificiales en el fondo y en el límite de la mama. La normalización por percentiles dentro de la máscara evita que unos pocos valores extremos controlen toda la escala.

## Máscara mamaria

El código actual usa la máscara para calcular la media y la desviación del umbral, pero no restringe de forma consistente la imagen binaria final antes de contar componentes. Además, la función descrita como eliminación pectoral selecciona el componente Otsu más grande y aplica cierre morfológico; no segmenta realmente el músculo pectoral. Estas dos condiciones favorecen candidatos de borde, sobre todo en vistas MLO.

## Equivalencia entre implementaciones

En una muestra de cinco imágenes, el C++ portátil produjo un número distinto de candidatos en tres casos. La diferencia es coherente con el uso de área por píxeles en lugar de contourArea y con cambios en bordes y kernels. Antes de atribuir una mejora al lenguaje o a la optimización, conviene igualar la definición matemática de cada etapa y comparar mapas intermedios.

## Rendimiento

El C++ portátil actual promedió aproximadamente 587.9 ms por imagen en la corrida completa. La evaluación dual del C++ mejorado promedió cerca de 7 331.8 ms por imagen porque calcula varias escalas y dos modos. En el benchmark inicial de cinco imágenes, el C++ portátil fue entre 1.5 y 1.75 veces más lento que Python con OpenCV. La prioridad inmediata debe ser validar la precisión del método adaptativo; la optimización debe realizarse después de fijar la definición del algoritmo.

# Arquitectura recomendada para la siguiente versión

La siguiente versión debe mantener una sola ruta adaptativa y tratar los modos actuales como comparadores. La secuencia propuesta es la siguiente.

| Paso | Etapa | Control principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lectura DICOM | Conservar BitsStored, fotometría y espaciado |
| 2 | Normalización | Percentiles dentro de la mama y fondo igual a cero |
| 3 | Segmentación | Máscara mamaria y exclusión pectoral verificable |
| 4 | Respuesta multiescala | Tensor de estructura combinado con DoG |
| 5 | Umbral adaptativo | Media y sigma, MAD o cuantil calculado solo en M |
| 6 | Filtrado de componentes | Área física, elongación, contraste y distancia al borde |
| 7 | Agrupamiento | Número, proximidad y densidad espacial de candidatos |
| 8 | Decisión por imagen | Puntaje de cluster calibrado en validación |

## Mejoras propuestas al umbral adaptativo

Calcular la distribución de S únicamente dentro de una máscara erosionada para excluir el borde mamario.

Comparar la forma actual media más k sigma con mediana más k MAD y con un cuantil adaptativo.

Normalizar cada escala antes de fusionarla para que una sigma no domine por magnitud.

Ajustar k con el conjunto de validación y congelarlo antes de medir el conjunto de prueba.

Separar el umbral de píxel de la regla de imagen. Un píxel candidato no debería convertir automáticamente toda la mamografía en positiva.

Usar la cantidad y proximidad de candidatos para identificar clusters, porque las microcalcificaciones clínicamente relevantes suelen evaluarse como agrupaciones.

# Diseño experimental recomendado

El ajuste debe realizarse por paciente para impedir que imágenes relacionadas aparezcan en entrenamiento y prueba. Una partición práctica reserva pacientes para desarrollo, validación y prueba. El conjunto de validación selecciona la familia de umbral, k, filtros de componentes y regla de agrupamiento; el conjunto de prueba se usa una sola vez para el resultado final.

| Experimento | Variable | Criterio de selección |
| --- | --- | --- |
| Ablación de preprocesamiento | Actual frente a percentiles y máscara erosionada | Especificidad y FP por imagen |
| Familia de umbral | Media sigma, MAD y cuantil | Exactitud balanceada con sensibilidad mínima |
| Escalas | Una escala frente a combinación multiescala | FROC por lesión |
| Regla de imagen | 1 candidato, N candidatos y puntaje de cluster | Precisión y especificidad |
| Generalización | Particiones por paciente | Intervalos de confianza en prueba |

## Métricas que deben reportarse

Presencia por imagen con TP, TN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, precisión, F1 y exactitud balanceada.

Localización por lesión mediante sensibilidad frente a falsos positivos por imagen, presentada como curva FROC.

Precisión de candidatos y distribución de falsos positivos por imagen, no solo el promedio.

Resultados por densidad ACR, vista CC o MLO y lateralidad, con tamaños de muestra visibles.

Intervalos de confianza por remuestreo a nivel de paciente.

# Plan de trabajo priorizado

| Prioridad | Trabajo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corregir entrada y máscara | Fondo cero, percentiles intramamarios, borde y pectoral |
| 2 | Reproducir equivalencia | Comparar mapas y componentes entre Python y C++ |
| 3 | Estudiar umbral adaptativo | Media sigma, MAD y cuantil con validación por paciente |
| 4 | Añadir agrupamiento | Puntaje de cluster separado del umbral de píxel |
| 5 | Evaluar y congelar | Prueba independiente y reporte FROC |
| 6 | Optimizar C++ | Reutilizar buffers, paralelizar escalas y perfilar |

# Conclusiones

La revisión confirma que 315 de las 410 imágenes presentan microcalcificaciones según las anotaciones usadas. El C++ original equivalente y el modo adaptativo mejorado alcanzan sensibilidades cercanas a 99 %, pero fallan en casi todas las imágenes negativas. El modo fijo mejora la precisión y la especificidad, aunque reduce la sensibilidad y se aparta del fundamento del proyecto.

La evidencia disponible no justifica reemplazar el umbral adaptativo. Justifica rediseñarlo. La ruta recomendada es conservar la adaptación por imagen, hacerla resistente a valores extremos, calcularla dentro de una máscara correcta y separar la selección de píxeles de la decisión final por agrupamiento. El código mejorado actual debe considerarse una plataforma experimental para esa versión, no el algoritmo definitivo.

# Limitaciones

La fila del C++ original se obtuvo con un comportamiento OpenCV equivalente a k igual a 20, porque el anexo no incluye un evaluador masivo listo para el conjunto entregado.

La evaluación de localización usa 313 imágenes con ROI individuales; las dos imágenes solo cluster requieren una regla específica.

La ausencia del XML de 20588138 impide confirmar su clase desde las anotaciones locales.

Los resultados corresponden a este conjunto y a estas reglas de evaluación; no demuestran desempeño clínico ni generalización a otra institución.

# Archivos y fuentes de reproducibilidad

| Archivo | Uso |
| --- | --- |
| PROTOCOLO-INBREAST-COMPLETO-2026.docx | Definición y C++ original |
| INbreast.csv y XML | Identificadores, metadatos y ground truth |
| deform_inbreast.cpp | C++ portátil actual |
| deform_inbreast_mejorado.cpp | C++ experimental nuevo |
| comparacion_tres_algoritmos.csv | Métricas comparativas |
| verificacion_cpp_mejorado_por_imagen.csv | Resultados detallados por imagen |
| verificacion_microcalcificaciones_inbreast.xlsx | Auditoría de presencia y anotaciones |

# Apéndice de matrices de confusión

| Implementación | TP | TN | FP | FN | Exactitud | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Original equivalente k20 | 312 | 1 | 94 | 3 | 76.34 % | 86.55 % |
| Python referencia k70 | 241 | 18 | 77 | 74 | 63.17 % | 76.15 % |
| C++ actual k70 | 276 | 8 | 87 | 39 | 69.27 % | 81.42 % |
| Mejorado fijo min3 | 226 | 46 | 49 | 89 | 66.34 % | 76.61 % |
| Mejorado adaptativo min1 | 310 | 3 | 92 | 5 | 76.34 % | 86.47 % |